高压电气设备局放监测系统

1.应用简介

主要用于快速巡检高压开关柜设备是否存在局放，并对存在局放的开关柜进行测量、定位和后续的局放类型和严重等级分析，要求便携式。

2.技术指标

2.1、主机信号输入

信号类型：局部放电脉冲信号

通道数：不少于3
采样频率：40 MHz/通道
超声波信号频宽：30 kHz～200 kHz

暂态地电压信号频宽：20 MHz-800 MHz
高频电流互感信号频宽：100KHz-20MHz
射频电磁波信号频宽：10 MHz-100 MHz（0-60dBmv）

通讯速率：≥12Mbps

重量：不超过8.0kg

备注：以上超声波、暂态地电压检测技术为必备，高频电流互感、射频电磁波检测要求针对如存在的情况。
2.2、传感器类型
超声波传感器（要求内置）

信号输入：100uV - 1V 峰值

带宽: 30 kHz - 200 kHz. 

暂态地电压传感器

带宽: 20MHz – 600MHz. 

高频电流互感传感器

带宽: 100KHz-20MHz.

分辨率：1mA/4mv

射频电磁波传感器

带宽：10MHZ-100MHZ（0-60dBmv）

灵敏度：<1pC

输入阻抗：50Ω
备注：以上超声波、暂态地电压检测技术为必备，高频电流互感、射频电磁波检测要求针对如存在的情况。
2.3、局部放电定位

时间分辨率：0.2 mS

2.4、用电要求：

适用电源：220V（±10%)V，50～60Hz

内置可充电电池（单传感器模式下可连续运行8个小时，双探测器模

式下可运行4个小时），须配备两块电池

运行环境：温度0 ～50 ℃，相对湿度 ≤80%

2.5、局部放电检测及诊断功能

2.5.1
局放特征量提取：局放脉冲识别，信号幅值与脉冲计数；局放波形处理及显示；

2.5.2
分析与诊断：局放严重等级、局部放电类型识别及定位图形显示功能；

2.6、 其他要求
2.6.1
符合数据分析的数据分析终端硬件1套，软件1套（须提供原厂光盘）；主机及传感器须提供配套用专用工具箱。
2.6.2
中标单位，需提供不少于2家、每家不少于2例的现场监测到的故障分析实例（电子版和纸质版各1份）。
技术咨询：张旭东13861994362。
