六氟化硫击穿电压试验仪
1.  一般要求
1.1. 设备必须为原装进口仪器。
1.2. 本次招标设备为六氟化硫击穿电压试验仪，不接受便携式式及其它类型同类产品设备。
1.3. 设备应配备专用金属设备箱，能够适应恶劣环境下进行检测的需要。
1.4. 设备包含所有附件在内重量不大于35公斤。
1.5. 提供中文操作手册和设备产品样本册。
1.6. 生产厂家提供的项目授权书以及售后承诺函 。
2. 设备使用环境要求
2.1. 海拔高度：4000m以下
2.2. 操作温度：-20℃～70℃
2.3. 环境温度：-40℃～65℃
2.4. 电源电压：220（±10%)V

2.5. 电源频率：50 (±3%)Hz

2.6. 使用条件：户外
3. 设备检验报告和证书要求
3.1. 产品出厂检测报告。
3.2. 传感器出厂检测报告。
4. 技术要求
4.1. 技术原理
4.1.1. 气体绝缘介质介电强度检测装置创新地使用了高压脉冲电压检测技术，系统采用极短时间（500ns）固定带宽、电压等级为-25kV的单极脉冲来测量SF6气体绝缘间隙的介电强度，从而反映出绝缘介质的耐压性能。
4.1.2. 耐压测试探头，高压直流脉冲发生装置和带有人机界面的控制装置。
4.2. 一般要求
4.2.1. 六氟化硫击穿电压试验仪在额定使用条件下应能正常工作,检测应为非侵入检测方
法，设备可带电时检测。
4.2.2. 六氟化硫击穿电压试验仪应具备电信号与声信号的灵活组合测量，能够适应现场各
种不同环境下的情况。应能对SF6高压充气电力设备实时状态实现即时评估。
4.2.3. 应能测量直流脉冲介电强度信号。
4.2.4. 可实现对SF6高压充气电力设备趋势诊断。
4.2.5. 可对耐压击穿的电图谱显示。
4.2.6. 应具有放电连续在线监测功能和趋势分析。
4.2.7. 可存储被测设备的局放脉冲及波形数据存储超过20年。
4.3. 硬件要求
4.3.1. 带有人机界面的控制装置。
4.3.2. 高压直流脉冲发生装置。
4.3.3. 专用耐压测试探头：应具备高灵敏度、低噪音等特性。
4.3.3.1. 耐压测试探头的技术要求：工作温度为-20℃~+70℃，湿度为10%～90%。探头压力为100 psi 磅/平方英寸。
4.3.4. 应能较方便地固定于被检测SF6高压充气电力设备的附近上。
4.3.5. 传感器均应具有防水、防腐蚀处理的能力，可使用于任何恶劣环境中，不会因环境的变化而影响到测量精度。
4.4. 软件要求
4.4.1. 功能主菜单功能
4.4.1.1. 应具备分析软件及故障实例数据库系统（脉冲及波形数据）。
4.4.1.2. 六氟化硫击穿电压试验仪，能够对SF6高压充气电力设备进行带电/连续在线检测、诊断。
4.4.1.3. 具有局放脉冲计数数字化处理、显示、分析和诊断、及报警（预防性报警）功能和远程监控功能等。
4.4.2. 通过触摸屏设置
4.4.2.1. 系统应触摸屏模式。
4.4.2.2. 系统应打开或者关闭脉冲发生器。
4.4.2.3. 系统应触摸TEST来进行单脉冲测试。
4.4.2.4. 自动或手动模式。
4.4.2.5. 状态窗口显示错误信息或者当前状态。
4.4.3. Diagnostics诊断
4.4.3.1. 系统应能够对提供的特殊菜单来模拟自动模式。
4.4.3.2. 系统能够对数据采集时长进行设定。一天1-4次，每次测试包括５次脉冲，时间间隔为一分钟。
4.4.3.3. 系统能够手动对信号进行分离分类，获取不同类型信号的幅值、相位、等效时长、等特征参数。
4.4.3.4. 系统能够手动设定文件保存路径，以便日后对数据进行查阅。
4.4.3.5. 系统能够保存诊断文件。
4.4.3.6. 系统能够以二维方式显示数据。
4.4.3.7. 窗口式图形界面。
4.4.4. Reports报告
4.4.4.1. 系统能够对每个测试程序中所有的测试样品记录，这会随着每次测试会随时更新，以便于用户来判定被测气体的状况。
5. 技术参数
投标人应认真逐项填写标准技术参数表（见表1）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写表7投标人技术偏差表。
表1　技术参数表
5.1 六氟化硫击穿电压试验仪
	仪器描述
	在线/带电测量六氟化硫诊断状态

	仪器组件
	专用耐压测试探头，高压直流脉冲发生装置和带有人机界面的控制装置

	应用
	SF6高压充气电力设备

	气取样
	进气口

	探头压力
	100 psi 磅/平方英寸

	尺寸
	测试探头: 3.5“ x 0.75“ (89 x 19 mm)

控制器 :16 x 12 x 7 in.  (406 x 305 x 178 mm)

脉冲发生器: 13 x 11 x 7 in.  (330 x 280 x 178 mm)

	重量
	控制器 : 22lbs (10 kgs)

脉冲发生器: 21lbs (9.5 kgs)

	测量间隔
	一天1-4次，每次测试包括５次脉冲，时间间隔为一分钟

	诊断输出
	正常, 注意，报警

	继电器输出
	可选

	输出串口和协议
	RS232, RS485, MODBUS RTU

	户外防护
	IP57

	操作温度范围
	-20 to  70°C

	环境温度范围
	-40 to 65°C

	电源
	110-240 VAC, 50/60 Hz, max. 500W 

	参照标准

	Industrial Class A, 

CE Mark. IEC61000-6-2:2005, EN61000-6-2:2005, 

IEC61000-6-4:2006,EN61000-6-4:2007, 

EN61000-3-2:2006/A1:2009/A2, EN61000-3-3:2008


5.2 直流脉冲介电强度测试技术指标
	· 可调直流脉冲：20kV ~ -30kV

	· 电压上升时间：30ns，10-90%上升沿 

	· SF6测试指标：每组测试施加5次脉冲，记录脉冲宽度(PW)

	· 无击穿或PW>500ns，气体良好，重复测试；

	· 400ns < PW< 300ns: 注意，8小时内重复测试；

	· PW<300ns: 四小时内重复测试；

	· 报警：重复测试PW<300ns


技术咨询：吕帅帅15896277990
