附件：技术参数

微机控制电子万能试验机（50KN）

1. 主要功能

  - 用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等的力学性能测试分析研究，具有应力、应变、位移三种闭环控制方式，可求出最大力、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。根据GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等国际标准进行试验和提供检测数据。

  - 主机采用双空间结构，试验空间为上拉下压。

2. 主要技术参数

- 最大试验力：50kN；

- 试验机准确度等级：0.5级；

- 试验力测量范围：0.4%—100%FS全程不分档；

- 试验力示值相对误差：示值±0.5%以内；

- 试验力分辨力：最大试验力的1/±300000（全程分辨力不变）；

- 变形测量范围：0.2%-100%FS；

- 变形示值相对误差：示值的±0.5%以内；

- 变形分辨力：最大变形量的1/±300000；

- 位移示值相对误差：示值的±0.5%以内；

- 位移分辨力：不大于0.025µm；

- 力控速率调节范围：0.005-5%FS/S；

- 力控速率相对误差：设定值的±1%以内；

- 变形速率调节范围：0.02—5%FS/S；

- 变形控制速率相对误差：速率 < 0.05%FS时，为设定值的±2%以内；速率≥0.05%FS  时，为设定值的±0.5%以内；

- 横梁速度调节范围：0.001—500mm/min；

- 横梁速度相对误差：速率 <0.01mm/min时，设定值的±1.0%以内；速率≥0.01mm/min时，设定值的±0.2%以内；

- 恒力、恒变形、恒位移控制范围：0.5%--100%FS；

- 恒力、恒变形、恒位移控制精度：设定值<10%FS时，为设定值的±1%以内；设定值≥10%FS时，为设定值的±0.1%以内；

- 有效拉伸空间（带夹具）：大于500mm；

- 有效试验宽度：大于600mm；

3. 设备主要配置

- 主机框架及传动部分一套

- 日本安川伺服电机及伺服器一套；

- 世铨力传感器一只；

- 测量控制系统一套；

- 联想电脑一台（扬天T4900 i7-2400  8G内存 1000G硬盘）( 联想21寸液晶显示器）；

- 打印机HP1112；

- 中文版试验软件一套，软件终身免费升级；

- 轴向电子引伸计一只：标距50，变形10；

- 100kN楔型拉伸夹具一套：

钳口规格: 平钳口：0-7、7-14、14-21；

V型钳口：φ4-φ9、φ9-φ14、φ14-φ19。

- 100kN压缩夹具一套：盘径：φ100。

- 100kN弯曲夹具一套：最大跨距：340mm；弯心半径：R10；支辊半径：R10。

- 剪切夹具（用于φ10试样的双面剪切试验）；

- 其他

二．微机控制电子万能试验机（200KN）

1. 主要功能:

- 主要用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等的力学性能测试分析研究，具有应力、应变、位移三种闭环控制方式，可求出最大力、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。根据GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等国际标准进行试验和提供检测数据。

- 主机采用双空间结构，试验空间为上拉下压

2. 主要技术参数

- 最大试验力：200kN；

- 试验机准确度等级：0.5级；

- 试验力测量范围：0.4%—100%FS全程不分档；

- 试验力示值相对误差：示值的±0.5%以内；

- 试验力分辨力：最大试验力的1/±300000（全程分辨力不变）；

- 变形测量范围：0.2%-100%FS；

- 变形示值相对误差：示值的±0.5%以内；

- 变形分辨力：最大变形量的1/±300000；

- 位移示值相对误差：示值的±0.5%以内；

- 位移分辨力：0.015µm；

- 力控速率调节范围：0.005-5%FS/S；

- 力控速率相对误差：设定值的±1%以内；

- 变形速率调节范围：0.02—5%FS/S；

- 变形控制速率相对误差：速率 < 0.05%FS时，为设定值的±2%以内；速率≥0.05%FS时，为设定值的±0.5%以内；

- 横梁速度调节范围：0.001—250mm/min；

- 横梁速度相对误差：速率 <0.01mm/min时，设定值的±1.0%以内；速率≥0.01mm/min时，设定值的±0.2%以内；

- 恒力、恒变形、恒位移控制范围：0.5%--100%FS；

- 恒力、恒变形、恒位移控制精度：设定值<10%FS时，为设定值的±1%以内；设定值≥10%FS时，为设定值的±0.1%以内；

- 有效拉伸空间大于550mm

- 有效试验宽度：大于550mm；

3. 设备主要配置：

- 主机框架及传动部分一套；

- 日本安川品牌伺服电机及伺服器一套；

- 世铨力传感器一只；

- 测量控制系统一套；

- 联想电脑一台扬天T4900（i7-2400 8G 1000G）（配联想21寸液晶显示器）；

- 惠普打印机一台HP1112；

- 中文版试验软件一套，软件终身免费升级；

- 轴向原装进口电子引伸计一只：标距50，变形25；

- 300kN楔型拉伸夹具一套：

钳口规格: 平钳口：0-8、8-16、16-24、24-32；

V型钳口：φ4-φ9、φ9-φ16、φ16-φ23、φ23-φ30。

- 300kN压缩夹具一套：盘  径：φ150

- 300kN弯曲夹具一套：规  格：最大跨距：340mm；弯心半径：R15；支辊半径：R15。

- 剪切夹具（用于φ10试样的双面剪切试验）；

- 其他

三．微机控制电液伺服压力试验机（2000KN）

1. 主要功能

微机控制电液伺服压力试验机，具有力闭环的伺服控制功能，能够实现等负荷加载。

2.基本要求

- 试验力全程不分档，全程一个分辨力。试验力分辨力优于10N、试验力示值相对误差±1%以内、试验量程范围2％－100％FS。

- 电气控制、软件操作满足GB/T 50081－2002普通混凝土抗压强度试验方法，适合于要长时间连续工作的试验场所。

- 可实现长时间保持载荷、保载精度高，可设定复杂的压缩试验程序。

- 配置相应夹具可满足其它标准的抗压试验要求。

- 标准网络接口，试验数据可通过此标准接口传输给网络，进行数据交换和传输。

3.主要技术参数

- 最大试验力：2000kN

- 试验机级别：1级

- 有效测力范围： 2%～100%FS

- 试验力分辨力：300000码，全程不分档，全程一个分辨力

- 试验力示值相对误差：±1%

- 加荷速率：0.02%—2%FS/s

- 上下压板间距离：不小于300mm

- 两立柱净距离：大于520mm

- 工作活塞最大行程：大于135mm

- 活塞位移最大速度：80mm/min

4.设备主要配置

- 主机一台(整体铸造)

- Φ300mm压缩夹具一套

- 伺服阀（进口知名品牌）

- 测量系统一套

- 油源一台

- 2000kN负荷传感器一只（高精度柱式负荷传感器）

- 组合垫块一套

- 前压缩防护罩一套

- 落灰斗一只

- 联想电脑一台扬天T4900（i7-2400 8G 1000G）（配联想21寸液晶显示器）；

- 随机工具一套

- 中文版试验软件一套，软件终身免费升级

- 惠普打印机一台HP1112；

- 混凝土劈裂、弹模测量装置（与压力试验机配套使用）

（1）混凝土劈裂夹具：

试验标准GB/T 50081-2002 普通混凝土力学性能试验方法标准

试样尺寸150×150×150mm；100×100×100mm

（2）混凝土弹模测量装置：

试验标准 GB/T50081-2002普通混凝土力学性能试验方法静力受压弹性模量试验方法试样规格尺寸150×150×300mm；

- 其他

四．高低温试验箱、高温炉（与万能试验机配套）

1.高低温试验箱

1.1功能：适用于电子万能试验机、液压万能试验机、电液伺服动静试验机等。可为高、低温拉伸、压缩、弯曲试验提供长时间、稳定的试验温度环境。

1.2主要技术参数：

| 工作温度范围 | -70～+350℃ |
| --- | --- |
| 风循环方式 | 离心风机 |
| 温度波动 | ≤±1℃ |
| 温度偏差 | ≤±2℃ |
| 温度均匀度 | ≤2℃ |
| 温控表精度 | 0.2级 |
| 升温时间 | 室温至最高温度≤45min |
| 降温时间 | 室温至最低温度≤45min |
| 制冷方式 | 液氮制冷 |
| 隔热保温材料 | 硅酸铝保温绵 |

## 1.3主要配置：

- 高低温箱一台；

- 高低温导轨架一个；

- 温控器一台（安装在箱体内）；

- 温度传感器一支（安装在箱体内）；

- 液氮瓶一个；

- 高温拉伸楔型夹具一套

V型钳口：φ4～φ9、φ9～φ14

平钳口：  0-6，6-12 最大夹持 40mm（宽）x54mm（高）

## 1.4满足的标准：

制造标准：Q/SANS-SZDL 004-2007 《试验机用高低温环境试验箱》

2.高温炉

2.1 功能：适用于电子万能试验机、液压万能试验机、电液伺服动静试验机等，可为高温拉伸试验提供长时间、稳定的试验温度环境。

2.2基本要求：全纤维真空压制炉膛，温度控制系统采用人工智能控制，高温拉杆和引伸导杆采用高温合金制作，变形测量系统采用引伸导杆引到炉外进行测量。高温炉控制器与计算机进行通讯，可在计算机上直接对温控表的温度进行设定及读取。

2.3主要技术参数：

| 高温炉形式 |  | 三段对开式大气炉 |
| --- | --- | --- |
| 工作温度范围 |  | 300～1100℃ |
| 测控温方式（两种方式选择一种） |  | 直接式（热电偶绑在试样上） |
|  |  | 侧插式 |
| 热电偶规格（根据测控方式选取） |  | K型 φ1×1200mm（直接式） |
|  |  | K型铠装 φ6×150mm（侧插式） |
| 温控表精度 |  | 0.2级 |
| 最小显示分辨率 |  | 0.1℃ |
| 拉杆夹具最高使用温度 |  | 1050℃ |
| 引伸板最高使用温度 |  | 1000℃ |
| 升温时间(室温～900℃) |  | ≤50min |
| 温度波动 | 300～1050℃ | ±3℃ |
| 温度梯度 | 300～1050℃ | 3℃ |

### 2.4主要配置

  - 高温炉一台（含炉体、连接装置，支架各一件）；

  - 温控器一套（含温控器盒、热电偶、热偶补偿导线，表内带485通讯模块）；

  - 拉伸夹具一套（用于棒材螺纹试样φ10(M16)；使用温度300-1050℃）；

  - 高温引伸计（MF-HT-5）（标距11-50mm无级调整，测量行程20%，分辨率0.1N.M，最高测温1500℃）

### 2.5满足的标准

  - 制造标准：Q/SANS-SZDL 003-2007 《高温炉及温度控制系统》

  - 试验方法：GB/T4338-1995《金属材料 高温拉伸试验》