询价采购文件

项目名称：高真空系统、三温区管式炉及多路供气系统

项目编号：（X）SBC20150002

南通大学实验室与设备管理处

2015年12月1日

目     录

一、询价邀请

二、供应商须知

三、采购货物及有关说明

四、合同主要条款

五、附件

第一部分   询价邀请

南通大学拟采取询价方式购买高真空系统、三温区管式炉及多路供气系统及相关服务，现邀请合格供应商参加投标。

一、项目名称：高真空系统、三温区管式炉及多路供气系统及相关服务

二、项目编号：（X）SBC20150002

三、货物品名、数量及技术规格：详见询价文件第三部分“采购货物及有关说明”。

四、合格的供应商

参加本次询价活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、具有本次采购货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

3、采购货物的专业制造厂（商）或销售商；

4、注册资本人民币50万元（含50万）以上。

五、供应商资格审查方式：资格后审。

六、询价文件获取：供应商自行下载。

七、询价文件售价：免费。

八、响应文件接收截止时间、地点

时间：2015年12月7日17时00分

地点：南通大学实验室与设备管理处（南通大学主校区逸夫教学楼7号楼408室）。

与本次询价有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：南通大学实验室与设备管理处

联系地址：江苏省南通市啬园路9号南通大学主校区逸夫教学楼7号楼408室

邮政编码：226019

Email：cgk@ntu.edu.cn

联系人：吴老师

联系电话（传真）：0513-85012138。

请参与报价的单位将报价文件盖章密封，截止时间之前邮寄至上述地址。

第二部分  供应商须知

一、询价文件

1.1. 名词定义

本询价文件中的采购人、供应商、中标人分别指：

（1）采购人指南通大学，亦称买方。

（2）供应商指响应询价并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、销售商。

（3）中标人指最后中标的供应商，亦称卖方。

1.2. 询价文件的组成

本询价文件由下列部分组成：

（1）询价邀请

（2）供应商须知

（3）采购货物及有关说明

（4）合同主要条款

（5）附件

1.3. 询价文件的澄清

如供应商对询价文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知采购人，采购人将予以书面答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 询价文件的补充和修改

（1）采购人有权在投标截止时间3日前对询价文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为询价文件的组成部分，对供应商具有同等约束作用。

（2）如询价文件的补充和修改对供应商准备投标的时间有影响，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二、投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

供应商编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件1）

（2）投标报价总表（格式见附件2）

（3）配置清单及分项报价表（格式见附件3）

2.3. 投标文件的形式及签署

（1）供应商需提交投标文件正本1份。

（2）投标文件应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.4. 投标文件的密封和标记

供应商应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘帖密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：南通大学实验室与设备管理处

（2）询价项目编号：

（3）询价项目名称：

（4）供应商名称：

（5）联系电话：

（6）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，采购人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合询价文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；国（境）外供货的货物以外币报价。

（3）价格条件：国（境）内供货的货物报到南通大学交货的交货价；国（境）外供货的货物报CIP南通、上海或南京交货价。

3.3. 投标文件的递交

（1）供应商应仔细阅读询价文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按询价文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前寄送南通大学实验室与设备管理处（南通大学主校区逸夫教学楼7号楼408室），逾期送达或未送达指定地点以及未按询价文件要求密封的投标文件，采购人将拒收或不启封退给供应商。

（3）采购人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前供应商可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次询价不可分包投标和中标。

3.6. 联合投标

本次询价不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.8. 询价终止

投标截止后，如供应商少于2个，采购人有权选择其他采购方式或终止本次询价。

四、询价方法及评判标准

本次询价采用最低价中标法。

五、 定标

6.1. 询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知中标的供应商。

6.2. 询价小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足采购人要求时，有权否决所有投标，询价小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，采购人有权决定本次询价作废标处理：

（1）发生影响询价公平、公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的供应商，采购人不作未中标解释。

六、中标通知书及合同的签订

7.1. 中标人确定后，采购人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在10日内与采购人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本询价文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如供应商中标后悔，采购人将取消该供应商本次中标资格及今后两年内的投标资格。

七、其他

8.1. 供应商无论中标与否，采购人不承担供应商参加投标的任何费用。

第三部分  采购货物及有关说明

# 一、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 高真空系统 | 1套 |
| 02 | 三温区管式炉 | 1套 |
| 03 | 多路供气系统 | 1套 |

# 二、配置、型号及技术要求

（一）高真空系统

1、整体要求

该设备主要用于化学气相沉积工艺，为其提供高真空氛围。系统由真空泵、可移动柜体、控制系统组成，为整体可移动式独立真空系统。

2、基本配置要求及参数

（1）可移动柜体尺寸：长（600-700mm）×深（550-650mm）×高（600-700mm），配支架脚轮，金属板卷边工艺，防锈处理，配有通风装置及通气孔，漏电保护。

（2）柜体上方承重不小于150公斤（上方放置三温区管式炉），具有良好的隔热性能。

（3）真空泵推荐采用英国爱德华（Edward）真空泵组（包含前级无油泵及分子泵），或德国莱宝（Leybold）真空泵组（包含前级无油泵及分子泵），配气体过滤罐。

（4）分子泵控制面板数字显示，嵌入式安装于柜体表面。

（5）分子泵可关闭，仅前级泵工作，供低真空情况下使用。

（6）自动速率控制：根据腔体内的真空度，系统自动控制泵旋片的旋转速率。

（7）真空管道接口配高真空法兰、挡板阀、支架、卡箍等配件。可直接连接于此标准的相关设备，如管式炉、气相沉积腔。

（8）真空泵启动压强范围：标准大气压至1E-5Pa。

（9）极限压强低于1E-5Pa，抽气速率不低于30L/s。

（二）三温区管式炉

1、整体要求

该设备为主要用于气氛保护或真空环境下半导体材料退火、扩散工艺及CVD生长的小型三温区管式炉，三个温区采用PID独立程序化温控，炉体可开启更换石英管。

2、基本配置要求及参数

（1）管式炉壳体采用双层结构，内置风冷系统。外形尺寸：长（1000-1100mm）×深（400-500mm）×高（500-700mm）（不包含炉管）。金属板卷边工艺，防锈处理。

（2）炉膛材料：多晶氧化铝纤维或更高级别材料。

（3）加热元件：掺钼铁铬铝合金或更高级别材料。

（4）石英管尺寸：长度（1400mm）× 外径（80mm），氧化铝或石英管堵。

（5）三温区加热区总长度（900-950mm），每温区各300mm。其中+/-2℃恒温区域不低于500mm（三温区设置同样温度）。

（6）温控系统：三温区独立控制，PID可设置程序段不少于30段。控温精度+/-1℃，恒温精度+/-1℃。PID面板及控制面板内嵌于壳体前面板。设有过热及断偶保护。

（7）工作温度：最大工作温度1200℃，连续工作温度1100℃，最大升温速率不低于20℃/min。

（8）炉体内置漏电保护空气开关。

（9）包含一个手动阀出气口，供真空泵不开启时出气。

（三）三路供气系统

1、整体要求

该设备主要用于半导体材料制备过程中对气体的质量流量进行精密测量和控制，如扩散、氧化、CVD等工艺。三路质量流量独立控制。系统由可移动柜体、三路质量流量计、控制检测系统组成，为整体可移动式独立供气系统。可将多种气体按一定比例均匀混合后通入到管式炉、沉积台等设备中。各种气体的流量是通过质量流量计来控制，流量计和混气罐都安装在一个移动柜内，而且移动柜顶部可以放置管式炉。

2、基本配置要求及参数

（1）可移动柜体尺寸：长（600-700mm）×深（550-650mm）×高（600-700mm），配支架脚轮，金属板卷边工艺，防锈处理。可与高真空系统搭配使用。

（2）柜体上方承重不小于150公斤（上方放置三温区管式炉），具有良好的隔热性能。

（3）三路质量流量控制器独立控制。推荐采用国产七星华创流量计，或日本堀场（Horiba）、日本阿自倍尔（azbil）。标准量程分别为100sccm、200sccm、500sccm。准确度不低于±1.5%FS，线性不低于±0.5-1.5%，重复精度不低于±0.2%FS。响应时间：气特性1-4 Sec，电特性不超过10 Sec。

（4）质量流量控制面板数字显示，嵌入式安装于柜体表面。

（5）机械压力表嵌入式安装于柜体表面。

（6）内部气体管件采用不锈钢材料（推荐采用316不锈钢）。

（四）其余要求

（1）高真空系统柜体与三路供气系统柜体高度相同且承重力高，上方放置三温区管式炉。

（2）包含上述三件设备组成一套高真空CVD系统的相关管路等配件。

（3）三路供气系统包含气瓶至供气系统柜体的连接管道等相关配件。

# 说明：技术咨询：尹老师，联系电话13776906365。

第四部分 合同主要条款

1、交货期

（1） 国（境）内供货：合同生效后30 天内；

（2） 国（境）外供货：信用证后45天内或合同生效后60天内，以先到为准。

2、交货地点

（1） 国（境）内供货：江苏省南通市啬园路9号南通大学指定地点；

（2） 国（境）外供货：指定目的地为：南通、上海或南京。

3、付款方式

（1） 国（境）内供货：用户收到货物并验收合格后15个工作日内支付合同总金额的95％，另5％作为质保金，待质保期满后根据质保和售后服务情况支付。；

（2） 国（境）外供货：以外贸信用证（L/C）方式结算。100%信用证，其中的90%见单付，余款凭加盖南通大学实验室与设备管理处公章的最终用户签字的验收报告支付。

4、保修期及售后服务

（1）验收合格后整机免费保修 壹 年，保修期自愿延长不限；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额至少2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

5、安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后48小时内派遣合格的技术人员前往买方完成货物的安装、调试工作；

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作。如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

第五部分  附  件

附件1：投标函

附件2：投标报价总表

附件3：配置清单及分项报价表

附件1

投    标    函

南通大学实验室与设备管理处：

我方经仔细阅读研究              项目询价文件（项目编号           ），已完全了解询价文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我公司与本询价项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响询价公正性的任何利害关系。

2、愿按询价文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

3、接受询价文件的所有条款、条件和规定，放弃对询价文件提出质疑的权利。

4、同意按照询价文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守询价文件对供应商的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                         邮政编码：

电    话：                         传    真：

Email：

供应商名称：                                （公章）

授权代表（签名）：

日   期：

附件2

投 标 报 价 总 表

询价项目名称：                                        询价项目编号：

| 序号 | 包号 | 货 物 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 价格条件 | 投标货币 | 投标总价 | 交货期 | 保修期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（章）                              授权代表（签名）：                                日期：

附件3

配置清单及分项报价表

询价项目名称：                                        询价项目编号：

| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 | 型号、规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 货币 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（章）                            授权代表（签名）：                          日期：