三维激光扫描系统

三维激光扫描系统需包含手持式大量程扫描仪和拍照式精密扫描仪

一、手持式大量程扫描仪

1.设备结构形式：手持式、采用激光和CCD集成结构

2.配置及技术参数

- 扫描速度：≥450000点/秒；

- X/Y/Z轴分辩率：0.1mm

- 扫描精度：≤0.03mm；

- 结构光：采用七束交叉激光线，激光线长度不小于300mm，具备单线激光深孔扫描线；

- 激光安全等级：二类，对视力无害；

- 扫描范围：不小于200 x 250 毫米

- 预装扫描系统软件：可视化的三维图形功能可完成实时扫描，缺省标准数据输出为STL格式；

- 标准附件：USB3.0数据传输线、精度自校准板等附件和便携式仪器箱；

- 使用环境及条件：常温（5℃～40℃），相对湿度<95%，日光灯和自然光环境都可以正常工作使用；

3、技术要求说明

- 该设备将用于逆向工程、质量检测，可满足零件扫描、数据采集；

- 设备应保证高质量、高精度、高可靠性，抗干扰能力强，扫描速度快、能稳定连续地工作。

- 系统必须具有良好的操作性、便携性、维修性、良好的安全性能、优良的售后服务、不污染环境及危害人身健康；

- 操作的方便性：在扫描过程中可方便灵活地移动扫描仪以及被扫描物体，不会影响扫描数据采集和精度，整个系统可携带至工作现场进行工作；

- 能快速安装和校准，并保持系统的稳定性；

- 扫描时点间距可以通过系统软件根据需要调整，不得通过更换硬件镜头来实现；

- 应不受噪声、震动而影响扫描数据；扫描工件时，有时时间跨度大，不因人为的或其它因素使被扫描物体发生移动后而重新扫描或影响扫描结果；

4、扫描软件要求

- 与Windows操作系统兼容；

- 扫描数据后，可进行点云噪声处理、去除孤岛、修剪等编辑操作；

- 可视化的三维图形实时扫描；

- 输出数据接口：直接生成STL缺省输出格式。多种标准数据文件格式输出，兼容多种CAD 软件（Catia、Pro_e、UG、Geomagic、Imageware等）；

二、拍照式精密扫描仪

1.传感器：Giga-byte乙太网线连接传输

2.CCD分辨率：≧500万像素，2448x2050

3.光源：LED 蓝光，1000流明

4.光栅与投影：投影光栅，分辨率更高

5.单笔扫描时间：0.8秒

6.测头重量：≦2.1Kg

7.点距：0.05mm，测量景深≥100mm，扫描精度≤0.015mm

8.单笔扫描范围：135x100mm

9.扫描软件：自带扫描软件，不需要第三方软件，

10.拼接方式：自动，自动生成三角网格

11.检测功能：自带检测软件，不需要第三方软件

12.设备认证：设备通过VDI 2634认证，并且提供VDI检测证书

13.软件认证：软件通过PTB和NIST认证，提供证书

14.扫描和检测软件功能。

技术咨询：华亮13515209083