变压器油中颗粒及显微分析仪技术指标
1. 一般要求

（1）大型油浸式电力变压器的绝缘运行状况好坏和健康水平的检测，能够分析变压器油中纤维素的形状，长度，面积，以及相关颗粒的大小，并具备相关诊断数据库，可以判断变压器绝缘材料老化的程度以及油纸绝缘系统剩余寿命。
（2）设备尽可能适应恶劣环境下进行检测的功能。

（3）提供中文操作手册和设备产品样本册。

（4）生产厂家提供售后承诺函 。

2. 技术规格要求
测量范围：NAS1638 00级～>12级；ISO4406 >4μm(c)

准确度：±0.5个污染度等级

通道数：≥5个可任意设定的颗粒尺寸通道
在线压力：0～0.6MPa(不含减压阀)；0～40MPa(含减压阀)

取样流速：≥15ml/min

取样精度：±5%

测试重复性：＜5%（计数值≥1000时）
流体温度：0～60℃
报告方法：颗粒数/ml 及污染度等级
输入电压：100V～265V、50Hz～60Hz

环境温度: 0℃～50℃
电源适配器：可调光源控制器
电源线：220V电源连接线
数码CCD光学适配器：显微镜与数码CCD之间的光学适配器，焦距和清晰度可调
数码相机：≥200万像素工业级彩色数码相机系统直接与显示器连接，USB口，照片可以实时输到计算机。
3. 性能特点
· 内置GB/T14039-2002（ISO4406：1999）、NAS1638、GJB-420A、GJB-420B等颗粒污染度等级标准，并可根据用户要求内置所需标准
· 仪器可按ISO4402或ISO11171校准
· 0.1ISO等级的精度和0.5ISO等级的准确度
· 实时数据，能够实时掌握分析液压系统的磨损趋势
· 内置精密温度传感器，可实时监测系统油温变化
· 具有标准串行口，可外接计算机完成控制及检测结果存储以方便数据分类、检索
· 具有检测速度快，精度高，重复性好等优点，经济实用、易于安装、小型轻量等特点
· 内置精密恒定流速计量泵，不论系统有无压力都可实现精密定量检测
· 一体式结构，单色液晶屏显示，薄膜轻触按键操作。内置打印机打印检测结果
· 检测器、控制器分体结构，大屏幕彩色液晶触摸屏显示、操作，数据存贮功能，内置打印机打印检测结果
4.检测要求
    根据现行行业标准DL/T 432-2007《电力用油中颗粒污染度测量方法》的要求，对于500kV及以上变压器油中颗粒度指标应加强监督，建立必要的技术档案。设备投运前(热油循环后)、投运一个月或大修后，以及必要时应对颗粒度指标进行检测。如颗粒有明显的增长趋势，应缩短检测周期，加强监控。各大电厂、变压器厂都应对本厂的变压器油的颗粒度进行检测，满足电力行业的新标准，500kV及以上交流变压器油颗粒度宜控制在：投运前(热油循环后)100mL油中大于5um的颗粒数小于或等于2000个，运行时(含大修后)100mL。油中大于5m的颗粒数小于或等于3000个。
5.检验周期
· 设备投运前(热油循环后)、投运一个月或大修后，以及必要时应对颗粒度指标进行检测。如果颗粒有明显的增长趋势，应缩短检测周期，加强监控；
· 各大电厂、变压器厂都应对本厂的变压器油的颗粒度进行检测，以满足电力行业的新标准。
· 应用环境：
    仪器应放置在干净的环境中，以防在分析过程中，空气中的灰尘进入样液。合格的环境要求为：
· ≥0. 3um颗粒≤100000个/m³

· ≥0.5um颗粒≤35000个/ m³

· ≥5um颗粒≤200个/ m³

· ≥10um颗粒≤1个/ m³

6. 相关标准
· DL/T 432-2007《电力用油中颗粒污染度测量方法》
· ISO4402/ISO11171

· ISO4407
技术咨询：吕帅帅15896277990
